表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程病理会诊数字切片扫描仪 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2 远程病理会诊数字切片扫描仪部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物镜：复消色差专业扫描物镜 20X/NA0.8。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 扫描倍率：20X/40X。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 聚焦方式：全自动对焦,自动识别扫描区域;也可以手动设置扫描区域。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 扫描应用对象：明场玻片如HE染色玻片、免疫组织化学染色玻片、冰冻切片染色玻片、特殊染色玻片、免疫细胞化学染色图片等。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 载片方式：自动载片。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 装载数量：20片/次,实现无人值守批量扫描。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 扫描原理：基于磁悬浮的高速高精度z轴对焦系统，用3棱镜成像高分辨率高色彩还原扫描,自动获取扫描样品。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 科研级线扫相机：4K 3CMOS线扫描相机。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 扫描区域：自动识别&人工设定，可根据用户不同需求设定。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 扫描方式：明场扫描；手动扫描和全自动扫描。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 扫描分辨率：≤0.38μm/pixel(20×),≤0.19μm/pixel(40×)，采集科研级高精度高质量图像，实现切片的全信息扫描。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | 条码识别：自动对玻片标识进行条码扫描，对扫描玻片进行管理。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 13 | 玻片范围：厚度0.9-1.2mm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 14 | Z-Stack飞行聚焦功能：飞行聚焦范围0~1.6mm 。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 15 | 运动控制：XYZ三轴直线电机，分辨率≤0.1um。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 16 | XYZ三轴直线电机定位精度：≤0.3um。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 17 | 扫描速度： 20X扫描速度≤40秒 (15X15mm) 。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 18 | 工作站配置：工作站级别计算机(HP/Dell),第八代英特尔CPU六核处理器，16G内存，,4T硬盘，CAMERALINK采集卡，24"高分辨率液晶显示屏。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 19 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。