表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速冷冻离心机（含一台分析电子天平） |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2高速冷冻离心机（含一台分析电子天平） 部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - ▲多点触控液晶屏，可带手套直接操作。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | - 用户独立管理系统，各用户独立密码保护，各用户独立程序数据分开管理。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | - 菜单式程序库，程序库存储量大于9999条。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | - 可单独查看运行记录，单条运行记录曲线可直接放大，全程掌握运行状态。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | - 电子水平仪辅助安装调平，安装方便更简单。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | - 提前预约制冷功能，可根据工作日自由设定到达设置时间自动进入制冷状态。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | - 采用六轴振动传感器，自动实时监测离心机运行状态，保证离心安全。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | - ▲转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | - ▲计时方式：启动计时和到转速计时可选。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | - 快速预冷功能：可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | - 瞬时离心功能：满足短时自由离心需求。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | - 系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机，节能降耗。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 13 | - 转子唯一身份ID技术，实现放入式静态识别，转子使用寿命智能统计。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 14 | - USB插口，实现运行数据可直接导出。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 15 | 采用自吸抗震门锁，螺纹拉紧，保障使用安全，并提供国家级认证。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 16 | - 具有9级加速, 10级减速。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 17 | 转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警、等多种报警功能。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 18 | - 提供TUV机构的CE认证。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 19 | - 提供生物安全密封性转子的第三方检测报告； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 20 | - 采用316不锈钢内胆，抗腐蚀； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 21 | - ▲最高转速:≥18,000 rpm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 22 | - ▲最大相对离心力:≥30000 x g。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 23 | - 转速精度：±10rpm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 24 | - 最大容量：4x100ml。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 25 | - 定时范围:1秒－99小时59分59秒。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 26 | - 温度设置范围：-20℃～40℃。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 27 | - 温度精度：±2℃。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 28 | - 噪音：≤52 dB。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 29 | - 选配转子， - 角转子：12x1.5/2ml；24x1.5/2ml；30x1.5/2ml；48x1.5/2ml ；18*5ml；12x10ml；8x15ml；6x50ml（圆底）；6x50ml（尖底）；4x100ml；6x100ml；12x8x0.2ml；18*15ml；6*15/50ml； - 水平转子：4x1x50ml；4x2x15ml；4x5x10/7/5ml；2x96x0.2ml酶标板； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 30 | - 配置清单： - ①主机1台， - ②说明书1本 - ③电源线1根 ④至少2个转子，1个角转子，1个水平转子 ⑤分析电子天平一台 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 31 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。