表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动酶标洗板机 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2 全自动酶标洗板机部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洗头结构设计：96 根注液针单条可控制，96 根吸液针同步控制，8 孔条和 12 孔条可选。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | ▲具备多点定位吸液功能，每孔残留量<0.7μL，保证清洗干净彻底。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | ▲二次液体分流技术，确保 96 孔间加液量 CV<1.5%。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 清洗次数：1-999 次可调。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | ▲清洗条数：整板或 1-12 条可任意组合，键盘选择控制并指示。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 清洗方式：单板、双板或多板三种。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 清洗液加入量：50-950μl/孔可调，间隔 50μl。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | ▲洗板速度为：5 秒/板/次。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | ▲洗板位：A、B 两个。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | ▲浸泡或振板时间：0-999 秒可调。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | ▲吸液时间：0.1-99.9 秒可调，间隔 0.1 秒。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | ▲每个洗板程序和包被程序独立存储一种微孔板形状参数。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 13 | ▲具有废液自动排放功能，可自动排除废液到废液管道。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 14 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。