表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程序降温仪（带临床许可证，100L补给罐和操作电脑） |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2 程序降温仪（带临床许可证，100L补给罐和操作电脑）部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体容积≥34L, 一次实验可最多可放置：2ml冻存管数量≥800；5ml冻存管数量≥450，50ml冻存袋≥75。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | ▲设备自带液氮余量显示功能，液氮不足报警，保证样本冻存更安全。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 设备采用侧面开门，样本拿取样本方便，箱体密封保温效果好，门锁开关轻松不费力。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | ▲设备可以实现精准控温，控温精度≤1℃，即控温过程中，腔体实际温度与设置温度差值≤1℃。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 在工作过程中，设备具有自感应保护装置，开门立即停止工作，避免造成伤害。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 风道设计合理，腔体温度均匀，腔体内均一性≤2℃，保证样本冻存过程一致，冻存效果好。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 设备操作屏幕≥7寸，界面简洁，操作方便。支持中英文切换，运行曲线可放大或缩小，运行过程可追溯。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 设备支持多用户系统，具备三级管理权限，并符合电子签名管理规范。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 降温速度0.1-99℃/min可调，升温速度0.1-12℃/min，温度范围：-180~+50，不需要外加电加热丝。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 可与包括国产供给罐在内的所有22psi（1.5Bar）压力的供给罐相连接。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 具备2个高精度温度传感器，可以分别测量腔体温度和样品温度。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | 运行过程中可以实时显示样本和腔体温度，还能显示实时运行曲线，方便查看温度变化。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 13 | 可外接电脑,根据硬盘容量可无限储存程序和数据，可进行数据导入导出、可用于Windows兼容的打印机打印数据。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 14 | 通过独立的控制器与计算机交换数据， 若电脑停电或死机，只要程序已经输入,冷冻过程继续执行,不受影响； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 15 | 可选配UPS电源，如遇临时断电，设备仍可继续运行，保证样本冻存安全。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 16 | 配套的液氮系统设有安全泄压阀，防止箱体内压力过大的风险。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 17 | 预设自带6个标准程序，自定义程序≥10个，可任意修改程序, 程序数量存储及每个程序设置步骤不受限制。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 18 | 采用真空无结霜连接管，运行过程不结霜、不凝露。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 19 | 设备配套打印机，可进行运行记录打印。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 20 | 设备配套≥200L的自增压液氮罐，满足细胞冻存液氮使用需求。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 21 | 设备满足3Q验证，保证设备的准确性。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 22 | ▲产品具有良好的性能，符合医疗产品质量规范，具有《中华人民共和国医疗器械注册证》。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 23 | 设备噪音≤68dB（A），提供权威机构或者第三方检测报告。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 24 | 含2ml，5ml不锈钢冻存架。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 25 | 配置清单：主机1台、说明书1本、钥匙4把、补给灌1套、笔记本电脑1台、2ml冻存架一套、5ml冻存架一套。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 26 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。