表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2   超低温冰箱部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格：有效容积≥550L，立式。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 箱体材料：优质结构钢板，表面耐腐蚀，易清洁。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，清洗方便。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 精确控温：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 制冷单元：制冷系统采用两套独立制冷系统。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 温度均匀性：25℃环境，设定-80℃测试，整机≥20点测试，箱内温度最高点与最低点温度绝对值差≤10℃。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 报警模式：具备高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等声光报警功能。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 8、蓄电池：标配大容量蓄电池，断电状态可持续为温度报警供电。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 安全控制：冰箱数据系统符合FDA 21 CFR part 11要求；双锁结构设计,自带暗锁，可用挂锁。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 箱体保温：高性能V.I.P航空绝热材料+硬质聚氨酯保温层，箱体发泡层厚度≥130mm,VIP保温板厚度≥20mm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 储存容量：2英寸标准冻存盒可存储≥400个，1.5ml标准冻存管≥40000支。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | 制冷剂：无氟环保制冷剂。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 13 | 降温速度：25℃环温时，空载降温到-80℃温度，时间≤300分钟；验收时提供省级以上第三方检测报告。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 14 | 断电回温速度：25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥240min。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 15 | 测试孔：标配≥3个温度测试孔，方便测试温度。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 16 | 低噪音：稳定运行噪音≤70分贝。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 17 | 满配冻存架。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 18 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。