表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2 除颤仪部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体外除颤监护仪配置：≥7英寸彩色TFT显示屏，分辨率为800X600，界面可显示≥3通道监护参数波形。中文操作界面。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 体外除颤监护仪提供的体外电极板，具有支持充电、放电、能量选择等操作功能，并具备充电完成指示灯。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 三步即可完成手动除颤操作。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围20档以上，最大为360J。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 除颤充电至200J小于5s。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 可监测心律失常种类≥23种。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 体外除颤监护仪1块电池至少可支持200J除颤200次。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | 体外除颤监护仪配置记录仪。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 13 | 体外除颤监护仪IP防护等级满足IP44等级要求。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 14 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。