表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -80℃超低温冰箱（2台，配套冻存架） |  | 2台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2 -80℃超低温冰箱（2台，配套冻存架）部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱内温度 -40℃~-86℃可调； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | ▲有效容积≥600L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥38000份样本； |  |
| 3 | 具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | ▲采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | ▲根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 4 个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封，保温效果好； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 进口品牌压缩机2个，功率≤1000W； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 使用真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | 可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 13 | ▲具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 14 | 具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 15 | 具有二个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 16 | 具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 17 | 可选配网络接口，配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，提供移动端报警； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 18 | 满配冻存架和冻存盒。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 19 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。