表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放式智能取材台 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表5 开放式智能取材台部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形采用开放式结构，无背板设计，视觉通透不压抑。（可按要求定制）。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 整机升降系统：整机配置可根据操作人员身高不同及坐姿或者站姿高度需要，满足人体工程学设计的自由调节高度的升降系统。原装进口电动升降装置，升降范围≥400mm，可选择无线遥控/触控/手控/脚控四种升降方式。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 材质及制造工艺：整体材质标准不低于SUS316#不锈钢标准，台面及台顶需采用整张厚度≥2mmSUS316#不锈钢钢板一体成型，不拼接和焊接。结构框架及柜体钢板厚度≥1.5mm； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 新风层流控制系统，新风风量不低于600m³/h，通过整体孔板布气装置送至工作人员呼吸区域，第一时间保护工作人员的呼吸安全，同时与下排风形成“上送下排”的气流模式。垂直下抽排风水气分离系统，排风量不低于1500m³/h。采用孔板导流式台面，工作风噪不大于45分贝。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 病理废弃控制与排放方式：须采用后下部抽吸负压排气技术，风量无极可调，能够迅速彻底的排除组织异味及有毒有害气体，有效防止污染物的扩散，有效防护保障操作人员生命安全，并可与实验室总排风系统互锁控制，实现三方多地操控管理（含远程操控设备废弃排放方式）。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 嵌入式照明系统，可调射灯。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 自动消毒：自动定时消毒，可在非工作时间自动消毒。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 辅助功能： ①配备不少于三种台面冲洗装置，以保证台面清洁无污物遗留。 | 是否具备：□ 是 □否 |
|  | ②配备高性能骨组织粉粹装置。 | 是否具备：□ 是 □否 |
|  | ③配备隐蔽式LED照明系统，大体标本图像采集系统专业通道。 | 是否具备：□ 是 □否 |
|  | ④可选配可调式万向成像光源。 | 是否具备：□ 是 □否 |
|  | ⑤中控台激光雕刻毫米级刻度尺,取材砧板，高度可调节。 | 是否具备：□ 是 □否 |
|  | ⑥配备双重用电安全防护装置。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。